# ОАО "Теплоконтроль"

#### Код продукции 42 1114

ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ

СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ

ТКП -160Сг – М3 –УХЛ 2

## ПАСПОРТ

# СНИЦ.405 153.008 ПС

г. Сафоново

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Пределы измерений, °C            от __________ до _________________

1.2 Класс точности ____________________________________________

Примечание - Предел допускаемой основной погрешности показаний устанавливается для последних двух третей шкалы, при этом на первой трети шкалы предел допускаемой основной погрешности не должен быть более:

± 2,5 % от диапазона измерений – для термометров класса точности 1,5;

± 4 % от диапазона измерений – для термометров класса точности 2,5.

1.3 Длина соединительного капилляра дистанционного термометра, м__________

Исполнение материала  защитной оболочки капилляра  медь  (А)  полиэтилен (Б)

1.4 Длина погружения термобаллона, мм __________________________________

1.5 Температура окружающего воздуха, °C   от минус  50  до  60.

1.6  Относительная влажность  , %  до 95 при 35 °С

1.7 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % от диапазона измерений ___________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ- Предел допускаемой основной погрешности сигнализирующего устройства устанавливается для последних двух третей температурной шкалы.

1.8 Предел допускаемой дополнительной погрешности показаний , от изменения температуры окружающего воздуха не более: ± 0,4 % от диапазона измерения на каждые 10 °С изменения температуры плюс             ± 0,01 % от диапазона измерения на каждые 10 °С изменения температуры  и на каждый метр дистанционного капилляра

1.9 Предел  допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства   от изменения температуры окружающего воздуха, °С ±  0,04∆t,

∆t-абсолютное значение разности между температурой окружающего воздуха и 20 °С

  - Напряжение внешних коммутирующих цепей переменного тока,  В            Частота, Гц                                                                                                        50 ± 1

1.11 Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, В·А          50

1.12 Полный средний срок службы, лет                                                                 10

1.13 Давление измеряемой среды, МПа до ________________________________

1.14 Масса изделия, кг _________

Сведения о содержании драгоценных металлов в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | Сборочные единицы | Масса в шт. г. | Масса в изд. г. | Ном. акта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение | К-во шт. | К-во в изд шт. |  |  |  |  |
| Серебро Микропереключатель | ЮД6.057.008 | 1 | 2 | 0,1026 | 0,2052 |  |  |

1.15 Сведения о содержании цветных металлов таблица 2.

Таблица 2.

| Марка металла | Наименование деталей, содержащих цветной металл | Обозначение деталей | Масса цветных металлов |
| --- | --- | --- | --- |
| Латунь Л63 Латунь Л96 Латунь свинцовая ЛС 59-1 Алюминевый сплав АМГ-2М Латунь алюминиевая ЛАНКМц Бронза оловянная Бр. ОФ 6,5-0,15 Бронза оловянная Бр. О3Ц7С5Н1 | Вставка Вставка Втулка Хвостовик Дно Серьга Тяга Капилляр Трубка капиллярная ТКО Муфта соединительная Термобаллон Втулка Втулка Втулка Корпус Крышка Пружина Кулачок Держатель | 2В7.690.906 2В7.690.906-01 2В8.223.914* 2В8.236.176* ЮД8.618.001* ЮД8.600.006 2В8.352.485 2В8.629.459 2В8.626.449 ЮД8.058.001 2В8.084.172* 2В8.220.184 2В8.227.192 2В8.257.064 СНИЦ731114.040 СНИЦ731114.039 ЮД.626.035 ЮД.626.035-01 2В8.860.043 ЮД8.126.021 | 0,1 0,08 0,0067 0,0183 кг - 0,1 м 0,0025 0,0011 0,002 0,026 кг - 1 м 0,060кг -1м 0,011 0,09699 0,003 0,009 0,0023 0,16 0,11 0,153 0,122 0,0023 0,053 |
| Примечание - *применяется только для исполнений термометров с латунным термобаллоном |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплектность термометра манометрического конденсационного показывающего сигнализирующего ТКП-160 Сг-М3-УХЛ 2 приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| СНИЦ.405 153.008РЭ СНИЦ.405 153.008ПС МП2411-0075-2012 ГОСТ 1779-88 | Термометр ТКП160Сг-М3-УХЛ 2 Руководство по эксплуатации Паспорт Методика поверки Шнур асбестовый ШАОН 6, длиной 160 мм | 1 шт. 1 экз. 1 экз. 1экз 1 шт. | По спецификации заказа При поставке термометров в один адрес допускается прилагать одно руководство по эксплуатации на каждые 2 термометра |

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

3.1 Термометр манометрический конденсационный показывающий

сигнализирующий ТКП – 160 Сг – М3 – УХЛ 2 заводской номер _________________

соответствует техническим условиям СНИЦ.405 153.008 ТУ признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления __________________________________________________

Лицо ответственное за приёмку _______________________________________

Поверка ______________________                  М. П.

Межповерочный  интервал __1 год

3.2 Упаковывание согласно требованиям, предусмотренных в  конструкторской

документации, произвёл ____________________________________________

Дата упаковывания _________________________________________________

Изделие после упаковки принял _______________________________________

М. П.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет  со дня отгрузки.

.

5 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

5.1 Свидетельство  об утверждении типа средств измерений RU.C.32.001.А №46221.

Внесены в Государственный реестр средств измерений   под № 49666-12

5.2 Декларация о соответствии таможенного союза  ЕАС :

ТС №RU Д- RU.АТ15.В.00066

5.3  Допущены к применению в Республике Беларусь

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 8786. Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь под № РБ 03 10 5269 13

215500, Смоленская обл. г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18;факс 4-25-26,

2-84-15,тел. отдела маркетинга 2-84-11, отдел сбыта 2-83-67, конструкторско-технологический отдел 2-84-13, отдел технического контроля 2-81-31.

E-mail: info@tcontrol.ru